PAGE  
18

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. j.: 7560-25698/2011/Pat/770620404
                                                                                                         Počet strán:    18                                                                                                                    Počet príloh:   0
Protokol z  kontroly č. 38/2011

z kontroly dodržiavania  podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, vydaného rozhodnutím č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien v prevádzke „ Výroba sulfátovej buničiny -  Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok “, ktorej prevádzkovateľom je Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3,  034 17  Ružomberok , IČO: 31 637 051. 
Miesto a dátum vykonania kontroly :  RK1 a  RK2, 27.06.2011, 09.08.2011, 28.09.2011 a xx.10.2011.

.

Kontrola bola vykonaná za obdobie : rok 2007, 2008,2009, marec 2010 až jún 2011.
Kontrolu za SIŽP IŽP Žilina, OIPK v Žiline  vykonali:

                                                                     Ing. Mariana Martinková, vedúca OIPK

                                                                     Ing. Alžbeta Patúšová, inšpektorka 

Kontroly sa zúčastnili za prevádzkovateľa:  
  

Ing. Matajová Marianna -  riaditeľka  OŽP, štatutárna zástupkyňa spoločnosti MBP SCP, a.s.  Ružomberok pre environmentálne záležitosti
Ing. Jarabák Marián    -  špecialista

Za ECM  Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča

Ing. Sameliak Martin

Predmetom

tohto protokolu je výsledok kontroly plnenia vybraných  podmienok integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien, určených v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007,  ktoré boli vydané pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny  -  Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“  z dôvodu, že  inšpekcii  bola vo februári 2011 doručená správa o periodickej kontrole automatizovaného meracieho systému regeneračných kotlov č. 1. a č.2. (ďalej len „RK1“ a „RK2“),   koncom februára 2011 dodatok k správe o periodickej kontrole AMS RK1, v apríli 2011 dodatok k správe o periodickej kontrole AMS RK2, dňa 23.02.2011 oznámenie, že od 11.02.2011 je meranie TZL na RK1 nefunkčné, dňa 02.06.2011 oznámenie o prekročení polhodinových priemerov TZL na RK2 dňa 27.05.2011 a 28.05.2011 (počas búrky došlo k výpadku elektrostatického odlučovača RK2), dňa 10.06.2011 oznámenie o prekročení polhodinového priemeru  TZL na RK2 dňa 24.05.2011, dňa 01.08.2011 oznámenie o prekročení polhodinových priemerov TZL na RK2 dňa 17.07.2011 a 20.07.2011, dňa 25.08.2011 Správa o oprávnenej inšpekcii zhody AMS emisií RK2, vykonanej v dňoch 28. – 30.06.2011 a dňa 06.09.2011 Zhodnotenie miery kvality merania QAL1 pre AMS RK1.
                 Kontrola bola  vykonaná v súlade s  § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) , v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a §  10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
Ing. Matajová Marianna,  riaditeľka  OŽP, štatutárna zástupkyňa spoločnosti MBP SCP, a.s. Ružomberok pre environmentálne záležitosti bola dňa 27.06.2011 informovaná o účele kontroly .
Prerokovanie protokolu z kontroly : xx.10.2011.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE :

Základné údaje 

Názov kontrolovanej prevádzky: „ Výroba sulfátovej buničiny - Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“
Adresa kontrolovanej prevádzky:  Tatranská cesta 3,  034 17  Ružomberok

Názov prevádzkovateľa:  Mondi  SCP, a.s., 
Adresa prevádzkovateľa :  Tatranská cesta 3,  034 17  Ružomberok,

IČO : 31 637 051
KPČ :   6. Ostatné prevádzky
             6.1. Priemyselné podniky zamerané na výrobu 

                    a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov

NOSE – P :  105.07
ROZSAH  KONTROLY:

Predmetom kontroly bolo zistenie stavu plnenia vybraných  podmienok integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien, určených v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007,  ktoré boli vydané pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny - Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“ a zistenie skutkového stavu dodržiavania emisných limitov  v predmetnej prevádzke na zariadeniach RK1 a RK2, preverenie dodržania technických noriem pri overovaní správnosti merania automatizovaného meracieho systému RK1 a  RK2 a na základe toho správnosti preukazovania dodržania emisných limitov  na kontinuálnom meracom systéme AMS RK1 a AMS RK2 pre znečisťujúce látky  TZL, SO2, NOx, CO, TRS, referenčných a stavových veličín - tlaku, teploty, objemového prietoku, kyslíka  v odpadových plynoch produkovaných  z RK1 a RK2 pri spaľovaní zahusteného čierneho lúhu, plnenie povinností prevádzkovateľa  podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  na úseku ochrany ovzdušia a na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia.
II. Predložené doklady 
- správa o periodickej funkčnej skúške  AMS emisií RK1 a AMS RK2 č. 03/232/2007 zo dňa    12.02.2008, 
- správa o periodickej funkčnej skúške  AMS emisií RK1 a AMS RK2 č. 03/232/2008 zo dňa    10.02.2009, 
- Správa č. 02/145/2009, zo dňa 22.05.2009 o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  CO, TRS ako H2S  na RK1,
- správa o periodickej funkčnej skúške  AMS emisií RK1 a AMS RK2 č. 03/231/2009 zo dňa    25.01.2010, 
- správa o periodickej funkčnej skúške  AMS emisií RK1 a AMS RK2 č. 03/200/2010 zo dňa    14.01.2011, 
- Dodatok 1 k správe č. 03/200/2010  zo dňa 14.02.2011 o periodickej kontrole AMS RK1 - TZL,

- Certifikát o kalibrácii č. KC/038/2010 prachomera PCME STACK 602, vykonanej  dňa 25.03.2010,

- Dodatok  D2 k správe č. 03/200/2010  zo dňa 08.04.2011 o periodickej kontrole AMS RK2 - TZL,

- Správa č. 03/029/2011, zo dňa 28.03.2011 o diskontinuálnom meraní emisií  CO,SO2, NOx –NO2  na RK1,
- Správa z technologického merania č. 11-90/25/2011, merania TZL na RK2, vykonaného   dňa 02.05.2011,
-  oznámenie o prekročení polhodinového priemeru  TZL na RK2 dňa 24.05.2011, 

- oznámenie o prekročení polhodinových priemerov TZL na RK2 dňa 27.05.2011 a 28.05.2011 

-  oznámenie o prekročení polhodinového priemeru  TZL na RK2 dňa 24.05.2011, 

- oznámenie o prekročení polhodinových priemerov TZL na RK2 dňa 17.07.2011 a 20.07.2011,

- oznámenie plánovaného termínu periodickej kontroly AMS RK2, zo dňa 24.06.2011,

- Správa o oprávnenej inšpekcii zhody AMS emisií RK2, vykonanej v dňoch 28. – 30.06.2011,

-  Zhodnotenie miery kvality merania QAL1 pre AMS RK1.
III.

Zistený stav 

Zaslanie údajov o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a do vôd  do integrovaného registra informačného systému  podľa § 4 vyhlášky č. 391/2003 Z.z. 
Dňa 12.02.2011 prevádzkovateľ zaslal  na SHMÚ Bratislava  hlásenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a do vôd za všetky prevádzky. Údaje oznámil do  integrovaného registra informačného systému, podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 391/2003 Z.z. 

1. 
Podmienka B.1.:

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.14:

Pre prevádzku sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.14. 

                                                                   Tabuľka č.14. 

	P. č.
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka 
	Povolené hodnota EL

v mg/Nm3

	1
	 Regenerácia
	RK1
	TZL

SO2
NOx ako NO2 
TRS ako H2 S
TOC


	80

350

200

13
Neurčuje sa

	
	
	RNT1

za demisterom
	TZL

SO2
NOx ako NO2
CO

TRS ako H2 S

TOC


	Neurčujú sa , určuje sa len diskontinuálne meranie 1 x za 3 roky .

	2
	 Regenerácia
	RK2
	TZL

SO2
NOx ako NO2
TRS ako H2 S

TOC


	80

350

200

10

Neurčuje sa

	
	
	RNT2

za demisterom
	TZL

SO2
NOx ako NO2
TRS ako H2 S

TOC

CO
	Neurčujú sa , určuje sa len diskontinuálne meranie 1 x za 3 roky .

	
	
	
	TZL
	≤1,5 kg/t vápna v mesačnom priemere


B.1.1. Emisné limity podľa tabuľky č.14. pre zariadenia na spaľovanie palív sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku 

a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu,

b) žiadna validovaná  priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí  1,2 - násobok hodnoty emisného limitu.

B.1.2.  Validované priemerné hodnoty, uvedené v bode B.1., sa určia z  platných  polhodinových priemerných hodnôt a z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti . 

            Interval spoľahlivosti merania :

Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku merania nesmú prekročiť tieto percentuálne podiely z hodnôt určeného emisného limitu :

SO2   ............................................. 20 % , tolerančný koeficient  TC ............... 10 %,

NOx  vyjadrené ako NO2 .............. 20 % , tolerančný koeficient  TC ............... 10 %,

TZL .............................................. 30 % , tolerančný koeficient  TC ............... 14 %,

CO ............................................... 10 % , tolerančný koeficient   TC ............... 10 %,

TRS ako H2S  ............................... neurčený, tolerančný koeficient  TC ...........10 %.

Plnenie podmienky B.1..: 
Prevádzkovateľ nahlásil prekročenie EL pre TZL na RK2 dňa 24.05.2011, kedy  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 89,09 mg/m3. Emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3. Zisťovanie, sledovanie a preukazovanie údajov o držiavaní určených emisných limitov  prevádzkovateľ vykonáva automatizovaným monitorovacím systémom emisií RK2. Kontinuálne sú na RK2 merané nasledujúce znečisťujúce látky :  TZL, SO2, NOx, CO, O2 a TRS, referenčné a stavové veličiny  - tlak, teplota, objemový prietok odpadových plynov odvádzaných do vonkajšieho ovzdušia.  

Keďže podľa STN EN 14 181 merané hodnoty AMS sa môžu použiť na preukázanie zhody s hodnotou emisného limitu, ak AMS vyhovel v skúške variability a prevádzkovateľ v dodatku k správe o periodickej kontrole č.03/200/2010-Dodatok D2 zo dňa 08.04.2011 preukázal, že AMS TZL na RK2 vyhovel skúške variability, prevádzkovateľ prekročil určené emisné limity pre TZL uvedené v IP v podmienke B.1., v nadväznosti na podmienku B.1.1., ktorá určuje, že emisný limit sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku  žiadna validovaná  priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, čo bolo porušené dňa 24.05.2011, pričom validované priemerné hodnoty sa určia z platných polhodinových priemerných hodnôt po odpočítaní  odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti, ktorá bola určená  pri skúške automatizovaného meracieho systému. Pre  periodickú skúške AMS RK2 v roku 2010, kedy bola určená nezhoda vo variabilite pre TZL a v prietoku, platil interval spoľahlivosti 5 %, ktorý je započítaný priamo do priemerných polhodinových hodnôt. Interval spoľahlivosti  zistený pri   poslednej periodickej kontrole AMS RK2, ktorá bola vykonaná  28. až 30.06.2011 je jednostranný interval spoľahlivosti 7 % a obojstranný interval spoľahlivosti 14 %. Nové údaje môžu byť od doby doručenia správy  o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 vložené do vyhodnocovacieho systému AMS RK2. Zároveň prevádzkovateľ porušil aj požiadavku, že žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu. Uvedená skutočnosť nastala  dňa 27.05.2011, kedy bola nameraná validovaná polhodinová priemerná hodnota 272,69  mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Dňa 28.05.2011  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 82,99 mg/m3. Emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3. Dňa 17.07.2011  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 80,98 mg/m3, emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3, ale zároveň v tento deň  boli namerané dve validované po sebe nasledujúce polhodinové priemerné hodnoty,  v čase o 11,30 hodnota 530,40 mg/m3 a v čase o 12,00 hodnota 272,69 mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Dňa 20.07.2011 boli namerané dve validované po sebe nasledujúce polhodinové priemerné hodnoty,  v čase o 11,00 hodnota 224,70 mg/m3 a v čase o 11,30 hodnota 316,18 mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Nedodržanie emisného limitu je porušením  podmienky č. B.1.1. IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, čo je porušením § 20 ods.2 písmeno a) zákona o IPKZ.
2. 
Podmienka A.1.8. IP :
A.1.8. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Plnenie podmienky A.1.8. :
Inšpekcia pri zhodnocovaní údajov zo správ z periodických funkčných skúšok AMS RK1 a RK2 sa zamerala  len na znečisťujúcu látku  TZL. 
Rok 2007:  
V  správe o periodickej funkčnej skúške AMS  RK1, AMS RK2 a AMS PV č. 03/232/2007, zo dňa 12.02.2008 sa certifikáty o kalibrácii prachomerov  USI 300 L, inštalovanom na RK1 , prachomera DV 420, inštalovanom na RK2 nenachádzajú, ale je tam konštatovanie že variabilita kalibračnej funkcie pre  meranie TZL je vyhovujúca podľa kritérií technickej normy STN EN 14181 pre AMS RK1, zistený interval spoľahlivosti  8,72 % EL a vyhovujúca pre AMS RK2, zistený interval spoľahlivosti  2,53 % EL. V posúdení zhody pre AMS  RK1, RK2 a PV bolo v správe konštatované, že celková odchýlka k REMS pri meraní TZL je  vyhovujúca.
Uvedené zistenia sú v súlade s IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007. 
Rok 2008:

V  správe o periodickej funkčnej skúške AMS  RK1, AMS RK2 a AMS PV č. 03/232/2008, zo dňa 10.02.2009 sú certifikáty o kalibrácii prachomera  D-R 300-40, nie prachomera USI 300 L, inštalovaného na RK1 a prachomera DV 420, inštalovanom na RK2. Prevádzkovateľ pri kontrole dňa 28.09.2011 uviedol, že na RK1 bol stále prachomer  USI 300 L, a že údaj  v certifikáte o kalibrácií prachomera  mal obsahovať  názov USI 300 L, nie  D-R 300-40. Je to len preklep v správe.
V správe je konštatovanie že variabilita kalibračnej funkcie pre  meranie TZL je vyhovujúca podľa kritérií technickej normy STN EN 14181 pre AMS RK1, zistený interval spoľahlivosti  6 % EL a vyhovujúca pre AMS RK2, interval spoľahlivosti nie je uvedený. V posúdení zhody pre AMS  RK1, RK2 a PV bolo v správe konštatované, že koeficient korelácie  pri meraní TZL je  v zhode.

Kalibrácia oboch prachomerov bola vykonaná podľa STN ISO 10155, ktorá  je vhodná  pre   merací rozsah  od 20 do 1000 mg/m3 a používa sa  len pre kalibráciu AMS.
Výsledok kalibrácie prachomera pre RK1:
y = 56,42*x+ 229,56, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3  

(pri vstupnom signáli 4 – 20 mA rozsah kalibračnej krivky od  455,24 – 1357,96 mg/m3) Počas kalibrácie dňa 09.- 10.12.2008, za prevádzkových podmienok, rozsah kalibračnej krivky od  26,96 – 167,25 mg/m3)

Zástupca ECM  Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča, Ing. Sameliak Martin pri kontrole dňa 28.09.2011 uviedol, že  zistil  chybu  v znamienku  kalibračnej rovnice a do vyhodnocovacieho systému  AMS RK pre TZL bola vložená   nasledujúca krivka :
y = 56,42*x - 229,56, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3  

(rozsah kalibračnej krivky od  - 3,88 – 898,84 mg/m3 , počas kalibrácie dňa 09.- 10.12.2008, za prevádzkových podmienok, rozsah kalibračnej krivky od  26,96 – 167,25 mg/m3, požadovaný rozsah podľa  § 7 ods. 7 vyhlášky č. 363/2010 o monitorovaní emisií... 100 mg/m3)

Výsledok kalibrácie prachomera pre RK2:

y = 24,36*x -93,967, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3  

(pri vstupnom signáli 4 – 20 mA rozsah kalibračnej krivky od 3,47 – 393,23 mg/m3 ). 

Počas kalibrácie dňa 15.- 16.12.2008, za prevádzkových podmienok, rozsah kalibračnej krivky od  19,99 – 187,42 mg/m3).
Uvedené zistenia sú v súlade s IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007. 

R.2009:
Podľa Správy o periodickej funkčnej skúške za rok 2009 pri zisťovaní variability kalibračnej funkcie pre  meranie TZL bolo zistené, že je nevyhovujúca podľa kritérií technickej normy STN EN 14181 pre AMS RK2, ale vyhovujúca pre AMS RK1. Nebol hodnotený koeficient korelácie, interval spoľahlivosti, ani tolerančný interval, nakoľko  kalibrácia sa vykáva každé 3 roky a bola vykonaná v roku 2008. V  správe o periodickej funkčnej skúške AMS  RK1, AMS RK2 a AMS PV č. 03/231/2009, zo dňa 25.01.2010 sa certifikáty o kalibrácii prachomerov  USI 300 L, inštalovanom na RK1 , prachomera DV 420 , inštalovanom na RK2 nenachádzajú. Navyše zo správy nie je jednoznačné, ktorý typ prachomera je inštalovaný na RK1, pretože na str. 18 v tabuľke č.27 je uvedené, že na RK1   je typ USI 300 L  a na str. 12 prílohy – Zistenie variability kalibračnej funkcie je uvedený typ DURAG D-R 300-40. Prevádzkovateľ pri kontrole dňa 28.09.2011 uviedol, že na RK1 bol stále prachomer  USI 300 L, a že variabilita kalibračnej funkcie bola zisťovaná pre prachomer USI 300 L, nie  pre  DURAG D-R 300-40. Je to len preklep v správe.

V bode 8.6. správy  o periodickej funkčnej skúške RK1,RK2 a pece na regeneráciu vápna (PV) č. 03/231/2009, dátum vydania 25.01.2010, vykonanej v roku 2009 ETS Enviroteam Slovakia, s.r.o. Košice  konštatoval, že si AMS RK2 pre meranie TZL  vyžaduje servisný zásah a následne opätovnú kalibráciu a že v roku 2010 sa predpokladá výmena prachomera na RK1 za nový prístroj. 

Prevádzkovateľ  do svojho vyjadrenia, po prekonzultovaní s ECM  Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča, Ing. Sameliakom  uvedie, kedy a aký odporučený servisný zásah na AMS TZL RK2 vykonal.
R.2010:
Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii listom zo dňa 02.02.2010 plánovanú výmenu opotrebovaných meracích prístrojov na AMS RK1. Výmena sa týkala prachomeru USI 300. Princíp merania podľa priloženého popisu nového prachomera  PCME STACK 602 a podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je ten istý, jedná sa o optický princíp merania.  Prevádzkovateľ v liste uviedol, že po nainštalovaní prachomera a následnom gravimetrickom overení bude od 01.03.2010 signál z nového prachomera PCME STACK 602 zapojený do AMS RK1. Prevádzkovateľ na vyžiadanie inšpekcie, v júni 2010 – v rámci kontroly kotla na biomasu, predložil certifikát o kalibrácií č. KC/038/2010, zo dňa 20.04.2010, dátum vykonania skúšok 25.03.2010.  Na základe informácií poskytnutých prevádzkovateľom a v súvislosti s  STN ISO 10 155 , príloha D, obrázok D.1, sú pre kontinuálny bezodberový monitorovací systém využívajúci  absorpciu svetla uvedené možné konfigurácie meracích systémov. Podľa tejto prílohy  systémy môžu pracovať  na 4 analytických princípoch a to :
- elektrooptický (spektrofotometria/fotometria),

- elektromagnetický,

- elektrostatický,

- radiačný (nukleárny).

V prípade  regeneračných kotlov RK1 a RK2 je vhodný len elektrooptický systém, nakoľko meranie TZL  pomocou AMS sa vykonáva   za elektrostatickým odlučovačom RK1 a RK2 a ďalšie 3 analytické princípy tam nie je možné aplikovať.  Nakoľko predmetná norma  nemá bližšie vyšpecifikované a rozdelené elektrooptické  (spektrofotometria/fotometria) metódy, má inšpekcia zo to, že  sa podľa § 11 vyhlášky č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok  prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia   v ich okolí (ďalej len vyhláška č. 363/2010 Z.z. o meraniach )  nejedná o zmenu princípu merania, pre ktoré je potrebné vydať súhlas  podľa § 8  ods. 2 písm. 3, v súlade s § 17  ods. 1 , písm. b) zákona č.  137/2010 Z.z. o ovzduší, nakoľko sa  neprechádzalo  na  elektromagnetický, elektrostatický alebo radiačný (nukleárny) princíp.

Preto v  odpovedi na list inšpekcia dňa 18.02.2010 uviedla, že keďže  sa jedná o výmenu prachomerov  typu USI 300, inštalovaných  na KB a RK1, za  prachomery novšieho typu STACK 602 od spoločnosti PCME, ktoré využívajú optické princípy merania, ako pôvodné meracie prístroje, pôvodné prístroje pracovali na princípe  merania spätného odrazu svetla – opacity, novšie prístroje  merajú rýchlostnú zmenu svetla – dynamickú opacitu a kompenzujú nedostatky, ktorými sa vyznačovali merania opacity, ako znečistenie šošoviek, nerovnomerné nastavenie prijímača a vysielača svetla, starnutie zdroja svetla, vplyv farby a odrazivosti častíc  ap.  a   analyzátora Xentra 4900 na KB, ktorý bude pracovať na rovnakom princípe, ako doterajší  analyzátor.   Nahradia jestvujúce, už opotrebované analyzátory.  AMS KB a AMS RK1  boli  riadne stavebne povolené a zo strany povoľujúceho orgánu v čase ich inštalácie bol vydaný súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií. Preto inšpekcia nepovažuje  výmenu analyzátorov, ktoré  pracujú na rovnakom optickom princípe merania, za  podstatnú zmenu, ktorá by vyžadovala vydanie súhlasu podľa § 8 ods. 2 bod 3. zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov. V liste inšpekcia  uviedla, že požaduje zaslať oznámenie o začiatku a ukončení výmeny meracích prístrojov na inšpekciu a  OÚŽP v Ružomberku. Uvedený  list bol zaslaný na vedomie OÚŽP v Ružomberku.  

Prachomer  PCME STACK 602 mal nahradiť jestvujúci prachomer  USI 300, nainštalovaný na RK1, ktorý bol riadne stavebne povolený a k jeho inštalácii bol vydaný súhlas ObÚŽP, ŠSOO  v Ružomberku. OÚŽP v Ružomberku k predmetnej výmene analyzátorov nezaujal žiadne stanovisko, aj keď mu uvedené vyjadrenie inšpekcie bolo dňa 18.02.2010 zaslané na vedomie.

Zástupca servisnej organizácii  ECM Systems, s.r.o. Partizánska Ľupča inšpekcii k veci výmeny analyzátorov uviedol, že pri funkčnej skúške v roku 2009 bola zistená nezhoda s požiadavkami  na AMS TZL vo variabilite.  

V  správe o periodickej funkčnej skúške AMS  RK1, AMS RK2 a AMS PV č. 03/200/2010, zo dňa 14.01.2011 sa certifikáty o kalibrácii prachomerov  USI 300 L, inštalovanom na RK1 , prachomera DV 420, inštalovanom na RK2 nenachádzajú, ale je tam konštatovanie, že variabilita kalibračnej funkcie pre  meranie TZL je vyhovujúca podľa kritérií technickej normy STN EN 14181 pre AMS RK1, zistený interval spoľahlivosti  8,72 % EL a vyhovujúca pre AMS RK2, zistený interval spoľahlivosti  2,53 % EL. V posúdení zhody pre AMS  RK1, RK2 a PV bolo v správe konštatované, že celková odchýlka k REMS pri meraní TZL je  vyhovujúca.

Kontrolou bolo ďalej zistené:

a)
V správe z periodickej funkčnej skúšky z roku 2009 sa uvádza, že prevádzkovateľ v roku 2010 plánuje výmenu prachomera na RK1 - prachomer USI 300 za PCME STACK 602, čo prevádzkovateľ listom oznámil inšpekcii, viď bod vyššie uvedený. Prevádzkovateľ predložil inšpekcii dňa 06.06.2011 certifikát o kalibrácií č. KC/038/2010, zo dňa 20.04.2010 pre prachomer PCME STACK 602, vypracovaný ETS Enviroteam Slovakia, s.r.o. Košice pre RK1. Kalibrácia prachomera PCME STACK 602, určený pre RK1. Kalibrácia  nového prachomera  bolo vykonaná dňa 25.03.2010, podľa STN ISO 10155. Zistené hodnoty TZL pri  9 vzorkách sa pohybovali v rozmedzí od 53,2 do 333,28  mg/m3, pri prevádzkových podmienkach,  vstupnom signáli od 8,765 mA do 16,69 mA. Zistený rozsah kalibračnej krivky pri vstupnom signáli 4 – 20 mA by bol od 3,47 – 393,23 mg/m3. Počas kalibrácie dňa 25.03.2010 bola zistená kvadratická kalibračná krivka y = 1,284*x2  - 4,6584*x, ktorej rozsah sa pohyboval od 57,35 do 279,90 mg/m3. Pri kontrole dňa 28.09.2011 zástupca prevádzkovateľa a  ECM  Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča, Ing. Sameliak  uviedli, že táto kalibračná krivka y = 1,284*x2  - 4,6584*x nebola vložená do vyhodnocovacieho systému AMS RK1. Bola ponechaná pôvodná kalibračná krivka y = 56,42*x - 229,56, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3, zistená v roku 2008 a to v trvaní od apríla 2010 do periodickej funkčnej skúšky, vykonanej v novembri 2010, kedy bola overovaná kalibračná krivka pre prachomer USI 300 L a aj pre PCME STACK 602. Prachomer USI 300L pri overení kalibračnej krivky vykázal nezhodu vo variabilite, preto vo vyhodnocovacom systéme AMS ostala pôvodná kalibračná krivka y = 56,42*x - 229,56, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3, zistená v roku 2008, korigovaná faktorom 5,5 (podľa Dodatku I k správe o periodickej kontrole č. 03/200/2010, zo dňa 14.02.2011). Táto kalibračná krivka bola vložená do vyhodnocovacieho systému do 24.02.2011. Po kalibrácií prachomera PCME STACK 602 v novembri 2011 a jeho cca 2 dňovom zapojení vznikla porucha, preto bol odpojený a do systému bol vrátený prachomer USI 300 L. 
            V súlade s § 7  ods. 7 písm. c) vyhl.č.363/2010 Z.z. a § 8 ods.1.  vyhlášky č. 356/2010 Z.z. AMS musí mať hornú hranicu  meracieho rozsahu, ktorá sa rovná  najvyššiemu násobku určeného emisného limitu, ktorý je zväčšený o odôvodnenú hodnotu intervalu  spoľahlivosti. Dodatok I k správe o periodickej kontrole , zo dňa 14.2.2011 potvrdil nevhodnosť analyzátora USI 300 L pre meranie TZL na RK1 z dôvodu, že nespĺňa požadovaný interval spoľahlivosti. (Zistený jednostranný interval spoľahlivosti bol 20,24 % EL, obojstranný interval spoľahlivosti  bol 40,47 % EL , požadovaná hodnota normou  STN ISO 10155  je < 10 % EL). 
              Nový prachomer PCME STACK 602 bol po vykonaní opravy vrátený do vyhodnocovacieho systému dňa 24.02.2011. Pre vyhodnotenie nameraných hodnôt sa používa kalibračná krivka y = 1,284*x2  - 4,6584*x. Táto kalibračná krivka pri vstupnom signáli 4- 20 mA pokrýva kalibračný rozsah od 1,94 do 420,43 mg/m3 TZL, teda požadovaný kalibračný rozsah  1,2 násobok určeného emisného limitu pre TZL, t.j. od 0 do 128 mg/m3 TZL (určený emisný limit pre TZL je 80 mg/m3, 1,2 – násobok je 96 mg/m3 , interval spoľahlivosti 32 mg/m3).  
V čase kontroly dňa 28.09.2011 sa práve vykonávalo overenie tejto kalibračnej krivky.

b) Prevádzkovateľ po predložení výsledkov z periodickej funkčnej skúšky z roku 2009 zistil, že variabilita AMS pre TZL na RK2 je nevyhovujúca. Bola zistená nezhoda v hodnotách systematickej chyby AMS TZL, ktorá poukazuje na nutnosť servisného zásahu a po jeho vykonaní odporúča  opätovnú kalibráciu AMS TZL. Opätovná kalibrácia bola vykonaná dňa 22. – 24.02.2011.  Výsledkom kalibrácie bola kalibračná krivka y = 50,6*x  - 196,4, rozšírená neistota U = ± 29 %. Táto kalibračná krivka pri vstupnom signáli 4- 20 mA pokrýva kalibračný rozsah od 6 do 815,6 mg/m3 TZL, pri prevádzkových podmienkach počas kalibrácie pri  vstupnom signáli od  5,026 mA do 10,022 mA pokrýva kalibračný rozsah od 57,9 do 310 mg/m3 TZL. Pokrýva teda požadovaný kalibračný rozsah  1,2 násobok určeného emisného limitu pre TZL, t.j. od 0 do 119,2 mg/m3 TZL (určený emisný limit pre TZL je 80 mg/m3, 1,2 – násobok je 96 mg/m3 , interval spoľahlivosti  23,2 mg/m3).
                V júni 2011 bola na AMS RK2 vykonaná inšpekcia zhody AMS emisií. Dňa 30.06.2011 bola vykonaná nová kalibrácia, výsledkom ktorej je kalibračná krivka  y = 19,403*x – 87,416, rozšírená neistota U = ± 29 %. Táto kalibračná krivka pri vstupnom signáli 4- 20 mA pokrýva kalibračný rozsah od -9,8 do 300 mg/m3 TZL, pri prevádzkových podmienkach počas kalibrácie pri  vstupnom signáli od  4,1 mA do 7,94 mA pokrýva kalibračný rozsah od -7,86 do 66,64 mg/m3 TZL. Nepokrýva teda požadovaný kalibračný rozsah  1,2 násobok určeného emisného limitu pre TZL, t.j. od 0 do 119,2 mg/m3 TZL (určený emisný limit pre TZL je 80 mg/m3, 1,2 – násobok je 96 mg/m3 , interval spoľahlivosti  23,2 mg/m3), ale správa konštatuje zhodu vo variabilite kalibračnej funkcie, tzn. že inšpekcia bude brať  namerané výsledky  ako správne pre posúdenie dodržiavania určeného EL. 
c) 
Správy z periodických skúšok AMS za jednotlivé roky uvádzajú nasledujúce kalibračné funkcie, vložené do vyhodnocovacieho systému pre meranie TZL:
2007 : vyhovujúca variabilita u AMS RK1 a AMS RK2, kalibrácia prachomera USI 300 bola  zistená v roku 2006 a používala sa do konca r. 2008 . Údaje  z roku 2006 inšpekcia nemá k dispozícií, nakoľko prevádzkovateľ spadá pod režim IPKZ až od roku 2007.
            Podľa správy na RK1 : prachomer  USI 300 L
                                       RK2 : prachomer   DV 420
2008 :  

               RK1: y = 56,42*x + 229,56 ( z čoho vyplýva  merací rozsah  od  455 - 1358 mg/m3 )

               Ing. Sameliak uviedol, že  bola vložená krivka y = 56,42*x - 229,56 ( z čoho vyplýva skutočný merací rozsah  od  - 3,88 – 898,84 mg/m3 , za prevádzkových podmienok počas kalibrácie bol kalibrovaný merací rozsah od  26,96 – 167,25 mg/m3)

               RK2:  y = 24,36*x  - 93,967 ( z čoho vyplýva merací rozsah  od 3,5 - 393 mg/m3, za prevádzkových podmienok, rozsah kalibračnej krivky od  19,99 – 187,42 mg/m3)

               Podľa správy na RK1 : prachomer  D-R 300-40, prevádzkovateľ  Uviedol, že v roku 2008 bol USI 300 L
                                           RK2 : prachomer   DV 420

     2009 :   nevyhovujúca variabilita AMS TZL pre RK2, kalibrácia prachomerov nebola vykonaná, interval kalibrácie je 1 x za 3 roky, používala sa kalibračná krivka zistená v roku 2008.
                  Podľa správy na RK1 : prachomer  USI 300 L

                                             RK2 : prachomer   DV 420

2010:
Certifikát o kalibrácií - nový prachomer  PCME STACK602:

RK1 :

marec 2010 – kalibrácia PCME STACK 602 :  y = 1,284*x2 – 4,6584.x – krivka nebola vložená do systému, používala sa krivka z roku 2008 pre USI 300L.
               november 2010 – overenie kalibrácie USI 300 L a PCME STACK 602

               USI 300 L:  y = 13,028*x – 60,46 – krivka nebola vložená do systému, používala sa krivka z roku 2008 y = 56,42*x - 229,56, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3, korigovaná faktorom 5,5.
.
               Podľa správy na RK1 : prachomer  USI 300 L
RK2 : nevyhovujúca variabilita AMS TZL pre RK2, kalibrácia prachomera nebola vykonaná, interval kalibrácie je 1 x za 3 roky, používala sa kalibračná krivka zistená v roku 2008 y = 24,36*x -93,967, rozšírená neistota U = ± 4 mg/m3  

                           Podľa správy na  RK2 : prachomer   DV 420

      2011 : 

             RK1: 
              24.02.2011 - PCME STACK 602 bol po vykonaní opravy vrátený do vyhodnocovacieho systému. Pre vyhodnotenie nameraných hodnôt sa používa kalibračná krivka y = 1,284*x2  - 4,6584*x. práve prebieha inšpekcia zhody AMS

             RK2: 

             Jún 2011 : y = 19,403*x – 87,416 ( z čoho vyplýva rozsah od  -9,8 – 300 mg/m3) vložený do AMS od   10.09.2011 počas celozávodnej odstávky.
            Podľa správy na   RK1 : prachomer  PCME STACK602

                                         RK2 : prachomer   DV 420 

d)

Prevádzkovateľ neoznámil do 6 mesiacov od výmeny analyzátora inšpekcii, že implementoval do systému úplne novú kalibračnú funkciu a zároveň nezaslal certifikát o výsledku kalibrácie predmetného prachomera PCME STACK 602. Uvedené povinnosti vyplývajú z STN  EN 14181. Podľa § 13 ods. 3 vyhlášky č. 363/2010 Z.z. sa inšpekcie zhody, kalibrácie a porovnávacie merania AMS vykonávajú v súlade s aktuálne platnými STN. Podľa 15 ods.1 písm. h) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť a prevádzkovať AMS v súlade s platnými  STN. Podľa § 13 vyhlášky č.363/2010 Z.z., v ktorom sú uvedené požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky  a inšpekcie zhody, prevádzkovateľ má v zmysle § 13 ods.12 správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o inom ako o prvom periodickom zistení údajov o dodržaní emisnej požiadavky alebo inšpekcií zhody predložiť do 60 dní odo dňa vykonania. 
Prevádzkovateľ si nesplnil povinnosť predloženia certifikátu o výsledku kalibrácie do 60 dní,  predložil ho až dňa  06.06.2011, neoznámil inšpekcii, že implementoval do systému úplne novú kalibračnú krivku do 6 mesiacov, čím nezabezpečil súlad s STN EN 14 181.  Porušil  tým povinnosť uvedenú povinnosť § 15 ods.1 písmeno h)  zákona o ovzduší a v § 13 ods.1 a 12 vyhlášky č.363/2010.  Uvedené zistenia sú  porušením  podmienky  č. A.1.8. IP 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a §  20  ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ. 

Ďalšie skutočnosti zistené kontrolou:
Požiadavky  všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia  a na ich základe vydaných technických noriem:

1. Prevádzkovateľ  je povinný v zmysle § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  zabezpečiť AMS  a prevádzkovať  ich v súlade s dokumentáciou a v súlade s ustanovenými požiadavkami. Podľa § 7 ods. 7 písm. q) má byť oprávnenou osobou kalibrovaná, skúšaná  a vykonávaná inšpekcia zhody s požiadavkami na zabezpečenie kvality  druhej úrovne a byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom  pre systémy  zabezpečenia  kontroly a kvality tretej úrovne. 
           Prvá úroveň zabezpečovania kvality AMS - zhodnotenie vhodnosti AMS a jeho meracieho postupu  podľa EN ISO 14 956 – QAL1  - celková neistota hodnôt nameraných AMS (všetky príspevky neistôt, ktoré vyplývajú z jednotlivých prevádzkových vlastností) nebolo predmetom tejto kontroly, nakoľko AMS už  je na RK1 nainštalovaný od r. 1999 a na RK2 od roku 2004.
           Druhá úroveň zabezpečovania kvality AMS – QAL2 – stanovenie kalibračnej funkcie a jej variability  a skúšky variability nameraných hodnôt AMS porovnaním so štandardnou referenčnou metódou. 

Podľa bodu 6 Kalibrácia a validácia AMS (QAL 2)  STN EN 14 181  Zabezpečenie kvality automatizovaných meracích systémov  je potrebné vykonať :
- kalibráciu AMS prostredníctvom paralelných meraní so štandardnou referenčnou metódou,

- zistiť variabilitu AMS a kontrolu , či je táto kontrola v súhlase  s predpísanou neistotou.   
Postup podľa QAL2 sa musí vykonať  pre všetky merané znečisťujúce látky  najmenej každých 5 rokov alebo častejšie, ak to vyžadujú predpisy alebo oprávnený orgán.
Tretia úroveň zabezpečovania kvality AMS – QAL3  - udržiavanie a preukazovanie požadovanej kvality  meraných výsledkov  počas bežnej prevádzky AMS, prostredníctvom kontroly, či sú nulové a rozpäťové charakteristiky  zhodné s tými, ktoré boli namerané počas QAL1 a následné zhodnotenie  získaných výsledkov s použitím kontrolných diagramov.
Plnenie požiadavky : v súlade s požiadavkou  všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia  a na ich základe vydaných technických noriem.
V zaslanom zhodnotení miery kvality merania QAL1 pre AMS RK1, zaslané inšpekcii dňa 06.09.2011  je uvedené, že postupom QAL1 , vykonanom podľa STN ISO 14956 – Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania  sa preukázala vhodnosť prístrojov pre zisťovanie  meraných znečisťujúcich látok TZL, SO2, NOx, CO, O2 a TRS, referenčné a stavové veličiny  - tlak, teplota, objemový prietok odpadových plynov odvádzaných do vonkajšieho ovzdušia (Uviesť, čo sa hodnotilo!)
 
2. Pri  každoročnej funkčnej skúške sa vyžaduje zhodnotiť, či hodnoty namerané AMS  stále spĺňajú požadovanú neistotu, ako bolo uvedené v predchádzajúcej skúške podľa QAL2 a či kalibračná funkcia zistená počas predchádzajúcej  funkčnej skúšky  QAL2  je ešte stále platná. Prostredníctvom  kontroly viacerých funkčných parametrov AMS a vykonaním  stanoveného počtu paralelných meraní  s použitím zodpovedajúcej  štandardnej referenčnej metódy  sa skontroluje platnosť  hodnôt nameraných AMS.  Pri vykonávaní paralelných meraní musia  byť merané signály z AMS  snímané priamo z AMS a musia byť zaznamenané v nekorigovanej podobe (bez korekcií napr. na teplotu a referenčný obsah kyslíka). (STN EN 14 181 zabezpečenie kvality AMS)
Plnenie požiadavky : 
V správe z funkčnej skúšky  č. 03/232/2007, dátum vydania 12.02.2007  sú v tabuľke č.30. uvedené použité metodiky  pre stanovenie TZL podľa STN EN 13284-1 a STN EN 13 284-2, ale v správe z technologického merania č. 11-90/25/2011, zo dňa 23.05.2011, vykonaného Národnou energetickou spoločnosťou a.s., Bratislava, Laboratórium emisných meraní Banská Bystrica, je uvedené, že v čase  inštalácie AMS bola  pre automatické monitorovanie hmotnostnej koncentrácie TZL platná STN ISO 10 155, ako skúšobná metóda a ako referenčná metóda sa používa STN EN 13284-1. V súčasnosti nie je uverejnený zoznam používaných technických noriem, ktoré je potrebné použiť na stanovenie TZL. Uvedená metodika bude predmetom konania, ktoré v súčasnosti prebieha a týka sa aj obnovy AMS RK1 a RK2. 
V správach z funkčných skúšok  za roky 2007, 2008, 2009  a 2010  nie je uvedené,  či hodnoty namerané AMS RK1 a AMS RK stále spĺňajú požadovanú neistotu v porovnaní s predchádzajúcou skúškou v zmysle QAL 2. 
Za rok 2007 je v bode 8.5. Ohodnotenie neistoty  uvedené, ako boli  určené neistoty, ale či AMS RK1 a AMS RK2 stále spĺňajú požadovanú neistotu v porovnaní s predchádzajúcou skúškou v zmysle QAL 2, nie je uvedené. V bode 8.6. je uvedené, že vyhodnocovací systém spĺňa  podmienky právnych predpisov.
Za rok 2008 je v bode 8.5. Ohodnotenie neistoty  uvedené, ako boli  určené neistoty, ale či AMS RK1 a AMS RK2 stále spĺňajú požadovanú neistotu v porovnaní s predchádzajúcou skúškou v zmysle QAL 2, nie je uvedené. V bode 8.6. je uvedené, že vyhodnocovací systém spĺňa  podmienky právnych predpisov.

Za rok 2009 je v bode 8.5. Ohodnotenie neistoty  uvedené, ako boli  určené neistoty, ale či AMS RK1 a AMS RK2 stále spĺňajú požadovanú neistotu v porovnaní s predchádzajúcou skúškou v zmysle QAL 2, nie je uvedené. V bode 8.6.  sa poukazuje na nutnosť servisného zásahu pre AMS TZL RK2 a jeho následná kalibrácia.
Za rok 2010 je v bode 8.5. Ohodnotenie neistoty  uvedené, ako boli  určené neistoty, ale či AMS RK1 a AMS RK2 stále spĺňajú požadovanú neistotu v porovnaní s predchádzajúcou skúškou v zmysle QAL 2, nie je uvedené. V bode 8.6. je uvedené, že na novo inštalovanom prachomeri PCME STACK 602 na AMS RK1   bola nastavená kalibračná funkcia, ktorá bola odvodená z výsledkov kalibračného merania v apríla 2010, ktorá bola korigovaná faktorom 1,1.  (Certifikát o kalibrácii č. KC/038/2010, zo dňa 20.04.2010).
Pre AMS TZL RK2   sa odporúča vykonať novú kalibráciu.
V dodatku č.1. – overenie kalibračnej funkcie AMS TZL RK1 – vykonaná kalibrácia prachomera USI 300 L.

V dodatku č.D2. – overenie kalibračnej funkcie AMS TZL RK2 – vykonaná kalibrácia prachomera – typ nie je uvedený, je len výrobca PCME Ltd, UK, ale či sa jedná  o prachomer DV 420 alebo PCME STACK 602, ktorý mal byť na RK1, nie je možné overiť.  
3.  Podľa  OTN 2006:98 a STN ISO 10 155, bod 6 Pracovné charakteristiky  monitorovacieho systému AMS, musí AMS TZL spĺňať nasledujúce požiadavky: 
6.1. Čas odozvy  - musí byť menší ako odozva manuálnej referenčnej metódy – vykonáva sa pred inštaláciou AMS v potrubí. Jedná sa o už inštalovaný systém, preto tento parameter nebolo potrebné zisťovať.
6.2. Nestabilita nuly - musí byť v rozmedzí ±2 % celkového pracovného rozsahu  merania kalibrovaného systému v časovom rozpätí 1 mesiaca nekontrolovanej prevádzky. Na automatické nastavenie nuly  musia byť celkové korekcie v rámci 6 % pracovného rozsahu merania 
6.3.  Rozpätie  - musí byť na úrovni 2,5 určeného emisného limitu pre TZL. 

3.1.   Požiadavky bodu  6.2.  STN EN 14 181 - Skúška funkčnosti :

Predtým, než sa vykoná kalibrácia a skúška variability, musí sa preukázať, že AMS   vyhovuje  špecifikácii výrobcu a tiež preukázať a zdokumentovať, že pri 0 koncentrácií indikuje 0 hodnotu. 
Plnenie požiadavky : 

V správach z funkčných skúšok za roky 2007 , 2008, 2009, 2010 je uvedené, že prevádzka AMS RK1 a RK2 je v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95 % z času prevádzky zdroja a že za kalendárny rok  nebolo neplatných alebo nevyhodnotených viac ako 10 dní  a je zhoda vo validácií prvotných nameraných údajov a v platnosti JPH a PDH. Uvedená zhoda je konštatovaná  aj v správe o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011, pri ktorej bola vykonaná periodická kontrola AMS plynných ZL a kalibrácia AMS TZL a prietoku. V bode 6 Výsledky kontroly  sa uvádza, že  vyhláška č. 363/2010 Z.z.  a STN EN 13284-2  neustanovuje postup pre overenie  novej kalibračnej  funkcie AMS TZL a žiadne kritérium  pre overenie vybraného bodu kalibračnej  funkcie, ale uvádza kritéria na posúdenie správnosti, resp. vhodnosti kalibračnej funkcie. Podľa názoru ETS EnviroTeam Slovakia je ho možné  na posúdenie zhody/nezhody použiť.
3.1.1. Požiadavky  článku A.10. STN EN 14 181 – Drift nulového bodu a bodu rozpätia (audit) :

Drift nulového bodu a bodu rozpätia sa zisťuje a hodnotí podľa záznamov z QAL3.

Plnenie požiadavky :
Oprávnená osoba ETS Enviroteam Slovakia, s.r.o. Košice  v správe z funkčnej skúšky č. 03/199/2010 , dátum vydania 14.01.2011 v bode 8.3.1.2 uviedla, že vykonala kontrolu  tvorby riadiacich (regulačných) diagramov realizovaných prevádzkovateľom, pre udržanie kvality AMS. Konštatovala, že  v pravidelných polročných intervaloch sú vykonávané merania driftu nuly a meracieho rozsahu AMS  PZL. Zistené hodnoty  sú vyhodnocované  v regulačných diagramoch  pre plynné znečisťujúce látky , vrátane grafického záznamu. 

V správe o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011  bola zistená zhoda v drifte nuly a drifte meracieho rozpätia  pre  SO2, NOx, CO, O2 a TRS.
4. Požiadavky článku 6.3. STN EN 14 181 - Paralelné merania so štandardnou referenčnou metódou :

Podľa článku 6.3. predmetnej normy  sa na kalibráciu a validáciu AMS musia vykonať  paralelné merania AMS s použitím štandardnej referenčnej metódy.  Aby sa zistila platnosť kalibračnej funkcie pre reálny rozsah pracovných podmienok, pri ktorých sa bude technológia prevádzkovať, koncentrácie sa musia počas kalibrácie v rámci bežnej prevádzky  čo najviac variovať. Tým sa zaistí, že kalibrácia AMS bude platná pre taký  veľký rozsah, aký bude možný a bude pokrývať väčšinu prevádzkových situácií. Na každú kalibráciu sa musí vykonať  za bežnej prevádzky najmenej 15 platných paralelných meraní, ktoré sa musia rovnomerne rozložiť na obdobie najmenej 3 dní a počas každého  meracieho dňa na 8 až 10 hodín a vykonať  v rámci 4 týždňov. Čas trvania odberu vzoriek musí byť  najmenej 30 minút alebo najmenej 4-násobok  času odozvy AMS vrátane odberového systému
Plnenie požiadavky :
Zo správy  o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011  je možné vyčítať, že pri kalibrácií AMS TZL RK2 – analyzátor DV 420, bolo vykonaných 15 platných paralelných meraní, ktoré boli realizované za bežnej prevádzky.  Merania boli rovnomerne rozložené na obdobie 3 dní. Počas prvého meracieho dňa 28.06.2011 boli merania vykonávané v čase od 09,00 do 18,00, t.j. 9 hodín, dňa 029.06.2011 v čase od 9,00 do 18,00,  t.j. 9 hodín a dňa 30.06.2011 v čase od 9,00 do 18,00. Doba odberu vzorky bola  v každom sledovanom dni 32 minút. Z výsledkov meraní  bola zistená  lineárna kalibračná krivka  y = 19,403*x – 87,416 ( merací rozsah od  -9,8 – 300 mg/m3). 

5.1. Požiadavka podľa článku 6.3. STN EN 14 181 - Paralelné merania so štandardnou referenčnou metódou :
Na každú kalibráciu sa musí vykonať  za bežnej prevádzky najmenej 15 platných paralelných meraní, ktoré sa musia rovnomerne rozložiť na obdobie najmenej 3 dní a počas každého  meracieho dňa na 8 až 10 hodín a vykonať  v rámci 4 týždňov. Čas trvania odberu vzoriek musí byť  najmenej 30 minút alebo najmenej 4-násobok  času odozvy AMS vrátane odberového systému.

Plnenie požiadavky :
Zo správy  o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011  je možné vyčítať, že pri kalibrácií AMS TZL RK2 – analyzátor DV 420, bolo vykonaných 15 platných paralelných meraní, ktoré boli realizované za bežnej prevádzky a boli rovnomerne rozložené na obdobie 3 dní. 
Krivka TZL

Na základe kalibrácie zo dňa 30.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet TZL.

y = 19,403*x – 87,416 ( merací rozsah od  -9,8 – 300 mg/m3, U = 29 %). 
Krivka pre CO

Na základe kalibrácie zo dňa 28.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet CO.

x =  3,9590 + 0,0322.c (U = 5 %). 

Krivka pre NO 

Na základe kalibrácie zo dňa 28.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet NO.

x =  4,294 + 0,031.c (U = 5 %). 
Krivka pre SO2
Na základe kalibrácie zo dňa 28.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet SO2.

x =  3,8372 + 0,032.c (U = 5 %). 

Krivka pre O2
Na základe kalibrácie zo dňa 28.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet O2.

x =  3,955 + 0,630.c (U = 5 %). 
Krivka pre prietok 
Na základe kalibrácie zo dňa 30.06.2011 bola do dataloggera vložená krivka pre výpočet prietoku spalín.

y =  38273.x  - 207836,7 (U = 7 %). 
AMS RK2 vyhovel skúške variability  pre všetky sledované znečisťujúce látky.

6. Požiadavky podľa článku  6.6. STN EN 14 181 – Výpočet variability 

Ak AMS nevyhovie v skúške variability  pre chybu pochádzajúcu z meraní periférnych parametrov podľa dokumentácie na prevádzku, je dovolené zopakovať skúšku variability s použitím parametrov získaných skúšobným laboratóriom z výsledkov jeho meraní periférnymi  štandardnými referenčnými meraniami. Uvedené je dovolené len vtedy, ak sa prijmú opatrenia  na opravu chýb v dokumentácii na prevádzku AMS.
Plnenie požiadavky:

Zo správy  o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011  je možné vyčítať
TZL: súlad

Požadovaná hodnota                Skutočná hodnota

< 11,22                                               1,51

CO: súlad
Požadovaná hodnota                Skutočná hodnota

< 14,68                                               6,33
NO: súlad

Požadovaná hodnota                Skutočná hodnota

< 44,03                                               4,63
SO2: súlad

Požadovaná hodnota                Skutočná hodnota

< 7,34                                                 2,93

AMS  RK2  vyhovel skúške variability pre všetky sledované znečisťujúce látky.
7. Požiadavky podľa článku  6.7. STN EN 14 181 – Skúška variability 

Merané hodnoty AMS sa môžu použiť na preukázanie zhody s hodnotou emisného limitu, iba ak AMS  vyhovel v skúške variability.
Plnenie požiadavky :

Zo správy  o oprávnenej inšpekcii zhody AMS RK2 č. 03/205/2011, zo dňa 17.08.2011  je možné vyčítať, že AMS KB  vyhovel v skúške variability. Z uvedeného dôvodu považuje inšpekcia namerané hodnoty AMS RK2 za použiteľné na preukázanie zhody s hodnotou emisného limitu. 
8. Požiadavky podľa článku  9. STN EN 14 181 – Dokumentácia

Každá udalosť, ktorá významne  ovplyvní  AMS počas jeho životnosti, sa musí zaznamenať  v dokumentácii o prevádzke . Osoba, ktorá zodpovedá za prevádzku AMS  musí založiť prevádzkovú knihu ktorá bude obsahovať  všetky dôležité informácie  o AMS. Údaje  je potrebné aktualizovať.

Plnenie požiadavky :
Prevádzkovateľ má založenú prevádzkovú knihu AMS RK1 a RK2. Na vyžiadanie inšpekcie prevádzkovateľ  predložil dňa 28.09.2011  poslednú prevádzkovú knihu AMS RK1 a RK2 k nahliadnutiu. 
V kontrolovanom období, t.j. od inštalácie nového prachomera PCME STACK 602  sa v nej nachádzajú nasledujúce záznamy : doplniť 
IV. ZÁVER 
Kontrolou bolo zistené :
1. Prevádzkovateľ prekročil určený EL pre TZL na RK2 päťkrát. A to dňa 24.05.2011, kedy  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 89,09 mg/m3. Emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3. Prevádzkovateľ prekročil určené emisné limity pre TZL uvedené v IP v podmienke B.1., v nadväznosti na podmienku B.1.1., ktorá určuje, že emisný limit sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku  žiadna validovaná  priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, čo bolo porušené dňa 24.05.2011, pričom validované priemerné hodnoty sa určia z platných polhodinových priemerných hodnôt po odpočítaní  odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti, ktorá bola určená  pri skúške automatizovaného meracieho systému. Zároveň prevádzkovateľ porušil aj požiadavku, že žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu. Uvedená skutočnosť nastala  dňa 27.05.2011, kedy bola nameraná validovaná polhodinová priemerná hodnota 272,69  mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Dňa 28.05.2011  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 82,99 mg/m3. Emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3. Dňa 17.07.2011  bola zistená priemerná denná hodnota TZL 80,98 mg/m3, emisný limit TZL pre RK2 je 80 mg/m3, ale zároveň v tento deň  boli namerané dve validované po sebe nasledujúce polhodinové priemerné hodnoty,  v čase o 11,30 hodnota 530,40 mg/m3 a v čase o 12,00 hodnota 272,69 mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Prevádzkovateľ uviedol, že počas búrky  došlo k výpadku elektrostatického odlučovača  RK2. Dňa 20.07.2011 boli namerané dve validované po sebe nasledujúce polhodinové priemerné hodnoty,  v čase o 11,00 hodnota 224,70 mg/m3 a v čase o 11,30 hodnota 316,18 mg/m3. Dvojnásobok emisného limitu TZL pre RK2 je 160 mg/m3. Uvedené zistenia sú  porušením  podmienky č. B.1.1. IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, čo je porušením § 20 ods.2 písmeno a) zákona o IPKZ.
2. Prevádzkovateľ vykonal kalibráciu prachomera PCME STACK 602 dňa 23.05.2010 na RK1. Do 6 mesiacov od výmeny analyzátora neoznámil inšpekcii, že implementoval do systému úplne novú kalibračnú funkciu a zároveň nezaslal certifikát o výsledku kalibrácie predmetného prachomera PCME STACK 602. Uvedené povinnosti vyplývajú z STN  EN 14181. Podľa § 13 ods. 3 vyhlášky č. 363/2010 Z.z. sa inšpekcie zhody, kalibrácie a porovnávacie merania AMS vykonávajú v súlade s aktuálne platnými STN. Podľa 15 ods.1 písm. h) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť a prevádzkovať AMS v súlade s platnými  STN. Podľa § 13 vyhlášky č.363/2010 Z.z., v ktorom sú uvedené požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky  a inšpekcie zhody, prevádzkovateľ má v zmysle § 13 ods.12 správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o inom ako o prvom periodickom zistení údajov o dodržaní emisnej požiadavky alebo inšpekcií zhody predložiť do 60 dní odo dňa vykonania.  Prevádzkovateľ si nesplnil povinnosť predloženia certifikátu o výsledku kalibrácie do 60 dní (kalibráciu vykonal 23.05.2010). Certifikát na vyžiadanie inšpekcie predložil až dňa 06.06.2011, cca rok po vykonaní kalibrácie), neoznámil inšpekcii, že implementoval do systému úplne novú kalibračnú krivku do 6 mesiacov, čím nezabezpečil súlad s STN EN 14 181.  Porušil  tým povinnosť uvedenú povinnosť § 15 ods.1 písmeno h)  zákona o ovzduší a v § 13 ods.1 a 12 vyhlášky č.363/2010.  Uvedené zistenia sú  porušením  podmienky  č. A.1.8. IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a §  20  ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ. 

Protokol bol vypracovaný v Žiline, dňa  27.09.2011. 
V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly 

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bola mailovou poštou, zaslanou dňa  30.09.2011 informovaná  Ing. Matajová Marianna -  riaditeľka  OŽP, štatutárna zástupkyňa spoločnosti MBP SCP, a.s.  Ružomberok pre environmentálne záležitosti. 
VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam 

Prílohou protokolu o výsledku  kontroly sú nasledovné písomnosti : bez príloh
Protokol vypracovaný   Ing. Patúšovou , dňa 27.09.2011.

Podpisy  pracovníkov kontroly:

za  SIŽP – IŽP Žilina :  Ing. Mariana Martinková – vedúca OIPK
                                       Ing. Alžbeta Patúšová

Podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu - Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok:
Ing. Matajová Marianna -  riaditeľka  OŽP, štatutárna zástupkyňa spoločnosti MBP SCP, a.s.  Ružomberok pre environmentálne záležitosti

Protokol z  kontroly prevzal dňa  06.10.2011 :  
